# I. Leistungsbeschreibung EkoCare

## Allgemeines

## Wegen aufwendiger Leitungsführung soll als Schwestern-Rufsystem ein reines Funkkonzept eingesetzt werden. Das angebotene System hat den Richtlinien der Heimmindestbauverordnung zu entsprechen. Umfangreiche Installationsarbeiten, Staub- und Lärmbelästigung dürfen nicht anfallen, damit der tägliche Arbeitsablauf in der laufenden Organisation nicht beeinträchtigt wird.

### Technische Merkmale

Gefordert sind fest installierte Funkzimmermodule, Bad-Funksender und mobile Kleinsender für Bewohner sowie Messenger mit Display für das Pflegepersonal. Die beweglichen Sender sollen leicht tragbar sein (Umhängeschnur oder per Clip am Gürtel). Am Zimmerfunkmodul kann über einen Klinkenstecker ein externer Birntaster angeschlossen werden.

Unterschiedliche Rufkriterien (Normal-, Assistenzruf + andere Meldungen) müssen sich klar voneinander abheben. Diese sollen an zentraler Stelle und/oder anderen Anzeigen (z. B. Rufempfänger) als eindeutige Textnachricht dargestellt und akustisch kenntlich gemacht werden. Eine Rückstellung soll grundsätzlich am Auslöseort erfolgen, optional ist auch eine Quittierung an zentraler Stelle vorzusehen.

Eine Batterie-Minderspannung der Funksender muß rechtzeitig gemeldet werden, gefordert ist eine Meldung an allen Anzeigen (Bedienstellen und Rufempfänger). Die Funkverbindung soll aus Sicherheitsgründen kontinuierlich überwacht werden, ausreichend ist eine Zeitspanne in Stunden. Beide Kriterien müssen gerätebezogen ausgewertet werden können.

Die mobilen Bewohner-Sender (FOB’s) müssen mit einer großen roten Taste ausgestattet sein. Damit können Bewohner jederzeit und von jedem funktechnisch abgedeckten Ort einen Ruf an das Pflegepersonal senden. Optional können willensunabhängige, zeitgesteuerte automatische Alarme (Lagealarm) aktiviert werden. Dabei wird der genaue Standort des Bewohners über das Funknetzwerk lokalisiert und an das Pflegepersonal zur zielgerichteten, sofortigen Hilfe weitergeleitet.

Die mobilen Messenger für das Pflegepersonal müssen über ein Display verfügen, das empfangene Nachrichten mit Namen des Rufenden nebst dessen Standort anzeigt. Darüber hinaus gibt es eine Quittierungstaste, mit der dem Absender der Nachricht signalisiert wird: „Hilfe ist auf dem Weg“. Mit dem Messenger kann das Pflegepersonal zudem Not- und Assistenzrufe an die Kollegen absetzen, jeweils mit genauer Standortangabe. Der Messenger verfügt ebenfalls über einen automatischen Lagealarm zur willensunabhängigen Auslösung sowie einer Reißleine zur Aktivierung eines Panik- oder Verlustalarms.

Sowohl Bewohner FOB’s als auch Messenger müssen in Schutzart IP67 und in antimikrobiellem Kunststoff ausgeführt sein.

#### Datenerfassung

Eine Protokollierung aller Ereignisse ist wünschenswert, alternativ soll eine Anzeige der laufenden Organisation mittels Software über einen Rechner nach Datum/Zimmer/Rufart möglich sein.

###### I. Geräteaufstellung  Zentraleinheiten/Zubehör

1.1	Schwesternrufzentrale mit eingebautem Funkempfänger für

max. 270 Funkrepeater und max. 500 Funkteilnehmer

- optische Funktionskontrolle über beleuchtetes Display

- Sammelkontakt für Alarmweiterleitung

- Datenschnittstelle mit ESPA- oder TAP Protokoll zur

Rufweiterleitung

- Eingebauter Funkempfänger

- Notstrom-Akku

- integrierte Antenne

- Lieferung einschl. Steckernetzteil

- LAN-Schnittstelle für Programmierung und Protokollierung

Betriebsfrequenz:	2,4 GHz mit 16 Funkkanälen

Ausführung:		Kunststoffgehäuse

Farbe:			weiß

Abmessungen:	195 x 165 x 55 mm (B/H/T)

Gewicht:		600 g inkl. Notstrom-Akku

Software-Paket Notruf für Schwesternrufzentrale

- Systemprogrammierung

- Benennung aller Mobilgeräte mit Namen

- Benennung aller Funk-Repeater mit Namen

- Lokalisierungsfunktionen

- System-Protokollierung

Überwachungsfunktionen

Fabrikat:			Multitone

Type:				EkoCare Hub

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.2	Management- und Informations-Software

Management- und Informations-Software

Software-Paket zur Bewohnerverwaltung und Alarmauswertung über ein leistungsstarkes Dashboard. Vorinstalliert auf einem Mini-PC.

Funktionen:

- Anlegen von Bewohnern

- Anzeige von Alarmen

- Priorisierung von Rufen

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCareMS

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

##### II. Notrufsignalisierung und Weiterleitung

2.1	Desk Terminal

Anzeige- und Alarmierungsgerät für den Schreibtisch (oder eine andere ortsgebundene Stelle), verhält sich wie ein „immobiler Pager“.

Zum Anzeigen von Alarmen und zur Alarmierung über die rote Taste, Netzbetrieb mit Akku-Notstromversorgung.

Einsatz z. B. am Empfang, beim Pförtner, im Stationszimmer, im Leitstand, usw.

Kontakt für externe Alarmgeräte nutzbar

Ausführung:		Kunststoffgehäuse

Farbe:			weiß

Abmessungen:	195 x 165 x 55 mm (B/H/T)

Gewicht:		600 g inkl. Notstrom-Akku

Fabrikat:			Multitone

Typ: 				EkoCareDT

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

III Stationäre Sende- und Empfangseinheiten mit Zubehör

3.1	Zimmerfunksender

Wandmodul zum Auslösen von Rufen (Schwesternruf, Assistenzruf) und Alarmen (Notfall). Grüne Anwesenheitstaste zur Bestätigung des Rufes durch das Pflegepersonal. Findelicht, Anschluss für externen Schwesternruftaster. Betrieb mit Batterie (enthalten) oder externem Netzteil.

- Notfall-, Assistenz- und Schwesternruf-Tasten

- Anwesenheit / Bestätigungstaste

- Antimikrobiell

Abmessungen:		ca. 101 x 141 x 44 mm (BxHxT)

Gewicht:			182 g

Fabrikat:			Multitone

Typ: 				EkoCare WU-D

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.2	Ruftaster Patientenbett

Externer Schwesternruftaster (Birntaster) zum Anschluss an den Zimmerfunksender. Mit Findelicht und Ruhestrom-überwachung. Mit dem Ruftaster können bettlägerige Bewohner und Patienten vom Bett aus bequem und schnell Hilfe anfordern.

- Zugschnur: 3 m Länge

- Antimikrobiell

- Beruhigungslampe

Abmessungen:		ca. 40 x 77 x 15 mm (BxHxT)

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare BCB-D

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.3 	Halter für den Ruftaster

Zur Wandmontage oder in Verbindung mit dem Clip zur Befestigung am Bett oder Nachttisch.

Fabrikat:			Multitone

Typ:				0861-9873

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.4	Clipt für Halter Ruftaster

Fabrikat			Multitone

Typ:				0861-9874

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.5	Bad-Funksender

Zugtaster zur Montage im Bad, Dusche oder WC. Decken- oder Wandmontage, Auslösen des Rufes über Zugschnur. Betrieb mit Batterie (enthalten).

Bad-Funksender

- Zugschnur: Rot 3 m Länge

- Antimikrobiell

- Beruhigungslampe

Abmessungen:		(BxHxT): 101 x 141 x 57 mm

Gewicht:			182 g

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare BR

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.6	Zimmer-Flur-Leuchte

Drahtlose Zimmer-Flur-Leuchte mit Funk-Repeater zur optischen und akustischen Signalisierung eines Alarms oder der Anwesenheit. Betrieb mit Batterie (enthalten) oder externem Netzteil.

- Tonfrequenz: 2 kHz Resonanzfrequenz

- LED: Rot, Blau und Grün

- Antimikrobiell

Abmessungen:		(BxHxT): 101 x 141 x 50 mm

Gewicht:			179 g

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare ODL

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.7	Brücken-Repeater

Integrierte Lokalisierungsfunktion

Kunststoffgehäuse grau, Decken- oder Wandbefestigung

Betrieb mit Batterie (enthalten)

Abmessungen:		(BxHxT): 100 x 88 x 48 mm

Gewicht:			122 g ohne Batterien

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare REP

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.8	Alarm-Repeater

Ausführung wie EkoCareREP, jedoch mit zusätzlichem potentialfreien Kontakteingang und rotem Druckknopf für eine Alarmauslösung (z. B. Türkontakt).
Integrierte Lokalisierungsfunktion

Kunststoffgehäuse grau, Decken- oder Wandbefestigung

Betrieb mit Batterie (enthalten)

Abmessungen:		(BxHxT): 100 x 88 x 48 mm

Gewicht:			122 g ohne Batterien

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare CPREP

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.9	Brücken-Repeater (Netz)

Abmessungen und Ausführung wie EkoCareREP, jedoch mit Anschluss für eine zentrale Spannungsversorgung. Integrierte Lokalisierungsfunktion

Kunststoffgehäuse grau, Decken- oder Wandbefestigung

Abmessungen:		(BxHxT): 100 x 88 x 48 mm

Gewicht:			122 g

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare MREP

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.10	Alarm-Repeater (Netz)

Abmessungen und Ausführung wie EkoCareCPREP, jedoch mit Anschluss für eine zentrale Spannungsversorgung. Integrierte Lokalisierungsfunktion

Kunststoffgehäuse grau, Decken- oder Wandbefestigung

Abmessungen:		(BxHxT): 100 x 88 x 48 mm

Gewicht:			122 g

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare MCPREP

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.11	Steckernetzteil zur Spannungsversorgung eines Zimmerfunksenders oder einer Zimmer-Flur-Leuchte.

230 V ~ / 12 V =, 1,5 A

Länge der Sekundärleitung: ca. 1,5 m

Fabrikat:			Multitone

Typ:				6603-0066

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.12	Steckernetzteil zur zentralen Spannungsversorgung der Repeater EkoCareMREP und EkoCareMCPREP

230 V ~ / 12 V =, 300 mA

Ein Netzteil speist bis zu 20 Brücken-Repeater EkoCareMREP bzw. 12 Alarm-Repeater EkoCareMCPREP.

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare MREP-PS

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.13	Externes Netzteil zur zentralen Spannungsversorgung der Repeater EkoCareMREP und EkoCareMCPREP, geeignet für Hutschienen-Montage.

Eingang: 85 – 265 V~, 120 – 370 V=

Ausgang: 15 V=, max. 0,67 A, 10 W

Ein Netzteil speist bis zu 40 Brücken-Repeater EkoCareMREP bzw.25 Alarm-Repeater EkoCareMCPREP.

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare MREP-PSH

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................

3.14	Schutzgehäuse für Brücken-Repeater

IP65, zur Außenmontage oder für Feuchträume, mit Druckausgleichsstopfen

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse IP65

Farbe:				Lichtgrau RAL 7035

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCare-SG

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................

IV. Notrufsignalisierung und Weiterleitung

4.1	Personal Fob

Mobiler Notsignal-Sender für Pflegekräfte und andere Mitarbeiter zur Auslösung und Übertragung folgender Alarmarten:

- Assistenzalarm blaue Taste

- Druckalarm rote Taste (willensabhängiger Alarm / Notfallalarm-Taste)

- Lagealarm (willensunabhängiger Alarm)

- Zeitalarm

- Batteriealarm (eingebauter NiMH-Akku)

- Gürtelclip und Band

Abmessungen:		(BxHxT): 42 x 65 x 17 mm (ohne Clip)

Farbe:				Weiß

Gewicht:			41 g

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCareFOB

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.2	Bewohner Fob

Mobiler Notsignal-Sender für Bewohner zur Auslösung und Übertragung folgender Alarmarten:

- Druckalarm rote Taste (willensabhängiger Alarm / Notfallalarm-Taste)

- Lagealarm (willensunabhängiger Alarm)

- Zeitalarm

- Batteriealarm (eingebauter NiMH-Akku)

- Gürtelclip und Band

Abmessungen:		(BxHxT): 42 x 65 x 17 mm (ohne Clip

Farbe:				weiß

Gewicht:			ca. 41 g

Fabrikat:			Multitone

Typ:				EkoCareFOB-SB

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.3	5fach-Ladestation zum Aufladen von bis zu 5 Personal- oder Bewohner-Fobs einschl. Tischnetzteil

Abmessungen:		(BxHxT): 370 x 64 x 70 mm

Gewicht:			1,0 kg

Fabrikat:			Multitone

Type:				EkoCareFC5

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.4	Einzelladestation zum Aufladen eines Personal- oder Bewohner-Fobs einschl. Steckernetzteil

Abmessungen:		60 x 106 x 16 mm (B/H/T)

Gewicht			0,1 kg ohne Netzteil

Fabrikat:			Multitone

Type:				EkoCareFC1

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.5	Messenger

Mobiler Notsignal-Sender/Display-Empfänger für Pflegekräfte und andere Mitarbeiter. Mit Trageclip und Sicherheitsleine zur Auslösung und Übertragung folgender Alarmarten:

- Druckalarm rote Taste (willensabhängiger Alarm / Notfallalarm-Taste)

- Assistenzalarm blaue Taste

- Lagealarm (willensunabhängiger Alarm)

- Verlustalarm (Panik- oder Abrissalarm)

- Zeitalarm

- Batteriealarm (eingebauter NiMH-Akku)

- 4-zeiliges Display

- Antimikrobiell

- Gürtelclip

- Farbe: Weiß

Abmessungen:		(BxHxT): 86 x 60 x 22 mm (ohne Clip)

Gewicht			85 g

Fabrikat:			Multitone

Type:				EkoCarePAG

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.6	4fach-Ladestation zum Aufladen von bis zu 4 Messengern (EkoCarePAG) einschl. Tischnetzteil

Gewicht			1,0 kg

Fabrikat:			Multitone

Type:				EkoCarePC4

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.7	Einzelladestation zum Aufladen eines Messengers (EkoCarePAG) einschl. Steckernetzteil

Fabrikat:			Multitone

Type:				EkoCarePC1

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

V. Kontroll-Empfänger

5.1	Mobiler Kontroll-Empfänger zur Überprüfung der Funkver-sorgung in einem EkoCare®-System.

Fabrikat:			Multitone

Type:				EkoCareSU

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

###### VI. Geräteaufstellung  Demenz-Alarm

6.1	Armband-Funksender ohne manuelle Rufauslösung

- automatische Rufauslösung beim Passieren von

gesicherten Bereichen mit IS75/76

- Übermittlung der Personen- und Ortsdaten

- inkl. Batterie (Betriebszeit > 1 Jahr)

- Wasserdichte Ausführung

- integrierte Rahmenantenne

- Batteriemeldung

Abmessungen:		Größe einer Herren-Armbanduhr

Farbe:				Schwarz/grau

Gewicht:			18 g inkl. Batterie

Fabrikat:			NurseCall

Typ: 				S37L-WM

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

6.2	Armband-Funksender mit zusätzlicher manueller Rufauslösung

und Demenzalarm

- automatische Rufauslösung beim Passieren von

gesicherten Bereichen mit IS75/76

- Übermittlung der Personen- und Ortsdaten

- inkl. Batterie (Betriebszeit > 1 Jahr)

- Wasserdichte Ausführung

- integrierte Rahmenantenne

- Batteriemeldung

Abmessungen:		Größe einer Herren-Armbanduhr

Auslösetaste:			schwarz

Farbe:				Schwarz/grau

Gewicht:			18 g inkl. Batterie

Fabrikat:			NurseCall

Typ: 				S37LWD

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

6.3	Armband-Funksender mit zusätzlicher manueller Rufauslösung

+ Lokalisierung bei manueller Rufauslösung und Demenzalarm

- automatische Rufauslösung beim Passieren von

gesicherten Bereichen mit IS75/76

- Übermittlung der Personen- und Ortsdaten

- inkl. Batterie (Betriebszeit > 1 Jahr)

- Wasserdichte Ausführung

- integrierte Rahmenantenne

- Batteriemeldung

Abmessungen:		Größe einer Herren-Armbanduhr

Auslösetaste:			schwarz

Farbe:				Schwarz/grau

Gewicht:			18 g inkl. Batterie

Fabrikat:			NurseCall

Typ: 				S37L

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

6.4	Sicherheitsarmband für Armband-Funksender S 37L/WM/LWD

- vernietete Ausführung

- Länge 22,5 cm

- Farbe grau

Fabrikat:			NurseCall

Typ: 				DV - 716

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

6.5	Funkempfänger LE10

Zum Empfang der Signale aus den Armband-

Funksendern S37L/WM/LWD. Relaisausgang zur

Alarmweiterleitung auf EkoCare CPREP, EkoCare
MCPREP, andere Lichtrufsysteme oder 
Telefonwählgeräte. Lieferung incl. Netzteil.

Abmessungen:		L/B/T  133 x 82 x 25 mm

Farbe:				weiß/grau

Gewicht:			190.g ohne Netzteil

Fabrikat:			NurseCall

Typ:				LE 10

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

6.6	Armband-Funksender mit grüner Markierung für einen Begleitservice

(Begleitsender verhindert Rufauslösung beim Passieren von

abgesicherten Türen)

- verhindert automatische Rufauslösung beim Passieren von

gesicherten Bereichen mit IS75/76

- bei Verwendung LE10 muss S37E zuerst den Bereich betreten

- inkl. Batterie (Betriebszeit > 1 Jahr)

- Wasserdichte Ausführung

- integrierte Rahmenantenne

- Batteriemeldung

Abmessungen:		Größe einer Herren-Armbanduhr

Auslösetaste:			schwarz

Farbe:				Schwarz/grün

Gewicht:			18 g inkl. Batterie

Fabrikat:			NurseCall

Typ: 				S 37 E

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

Stand 07/2017